**ZAMAWIAJĄCY** Łódź, dnia 26.09.2022r.

Miejskie Centrum Medyczne „Polesie” w Łodzi

 ul. Andrzeja Struga 86,

 90-557 Łódź

 **numer postępowania: 339/Z/ZP/2022**

*dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Ratalny zakup fabrycznie nowego aparatu RTG na potrzeby Miejskiego Centrum Medycznego Polesie w Łodzi.*

 **Do wiadomości**

 **– wszyscy uczestnicy postępowania-**

**Wyjaśnienia do treści SWZ**

 Odpowiadając na skierowane zapytanie dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia, zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 24.10.2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.), Miejskie Centrum Medyczne Polesie w Łodzi wyjaśnia:

**Pytanie nr 1 dot. GENERATOR KLASY HF ( WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI):**

**Zakres prądu** - Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie z zakresem prądu do 630 mA? Różnica pomiędzy wymaganym parametrem jest nieznaczna i nie wpłynie na jakość diagnostyczną otrzymywanych zdjęć.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza do zaoferowania sprzęt o w/w parametrach technicznych**.**

**Pytanie nr 2 dot. GENERATOR KLASY HF ( WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI):**

**Dźwiękowa i świetlna sygnalizacja ekspozycji** - Dźwiękowa i świetlna sygnalizacja ekspozycji. – Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie zawierające jedynie dźwiękową sygnalizacje ze strony systemu? Oferowany przez nas system dodatkowo wyświetla symulacje kolorów na stacji technika, ukazującą przechwytywanie obrazu oraz zakończenie ekspozycji.

**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie nr 3 dot. KOLUMNA PODŁOGOWA Z LAMPĄ RTG:**

**Zakres pionowego ruchu wysięgnika kołpaka z lampą RTG –** Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie o zakresie ruchu 150 cm? Pięć centymetrów nie wprowadza znacznej różnicy, a zasięg kolumny pozwala na przeprowadzenie ekspozycji dla każdej części anatomicznej.

**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie nr 4 dot. STÓŁ KOSTNY:**

**Wymiary blatu stołu** – Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie z blatem o wymiarach 220x80 cm?

**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie nr 5 dot. STÓŁ KOSTNY:**

**Poziomy ruch szuflady** – Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie z poziomym ruchem szuflady 51 cm? Różnica czterech centymetrów jest bardzo nieznaczna i nie wpływu na jakość pracy.

**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie nr 6 dot. BEZPRZEWODOWY DETEKTOR CYFROWY DO STOŁU I STATYWU PŁUCNEGO):**

**Rozdzielczość przestrzenna** – Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie z rozdzielczością przestrzenną równą 4 pl/mm? Parametr 5 pl/mm wskazuje na jedno konkretne rozwiązanie i uniemożliwia nam złożenie konkurencyjnej oferty.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza do zaoferowania sprzęt o w/w parametrach technicznych**.**

**Pytanie nr 7 dot. BEZPRZEWODOWY DETEKTOR CYFROWY DO STOŁU I STATYWU PŁUCNEGO):**

**Obciążenie detektora** – Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie w którym obciążenie detektora punktowe będzie wynosić 100 kg, a na całej powierzchni 310 kg?

**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie nr 8 dot. STATYW DO ZDJĘĆ ODLEGŁOŚCIOWYCH:**

**Min. Wysokość środka detektora od podłogi** – Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie w którym minimalna wysokość wyniesie 40 cm? Brakujące 5 cm można zastąpić podnóżkiem.

**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie nr 9 dot. STATYW DO ZDJĘĆ ODLEGŁOŚCIOWYCH:**

**Zakres pionowego ruchu szuflady z detektorem** – Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie w którym zakres pionowego ruchu będzie wynosił 150 cm?

**Odpowiedź:** Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

**Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.**

 ***Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego „Polesie” w Łodzi***

 ***Marcin Kos***

 */-/ na oryginale właściwe podpisy*