PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM I URUCHOMIENIEM ORAZ FINANSOWANIEM 
W SYSTEMIE RATALNYM FABRYCZNIE NOWEGO STACJONARNEGO APARATU RTG WRAZ Z DOSTOSOWANIEM POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY MIEJSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO 'POLESIE” W ŁODZI

Adres obiektu budowlanego: Przychodnia „Maratońska”

ul. Maratońska 71, Łodzi

Kody CPV przewidywanych robót:

44310000 – roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45331200  - roboty w zakresie wentylacji i klimatyzacji

45450000  - roboty budowlane wykończeniowe

45442000 – nakładanie powierzchni kryjących

Zamawiający : Miejskie Centrum Medyczne „Polesie” w Łodzi

A. Struga 86, 90-577 Łódź

Zawartość Opracowania

I. Część opisowa

- Opis przedmiotu zamówienia

- Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

II. Część informacyjna

- Zestawienie aktów prawnych związanych z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

I Cześć opisowa:

1.1.

Przedmiotem zamówienia jest zadanie inwestycyjne obejmujące zakup oraz dostawę nowego aparatu rentgenowskiego kostno-płucnego wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz systemem RIS/PACS – 1 szt. Integracją z systemem rejestracji Pacjenta „mMedica” do pracowni Rtg zlokalizowanej w poziomie I piętra przychodni przy ul. Maratońskiej 71.Dostosowanie w nowej lokalizacji pomieszczeń do potrzeb instalowanego sprzętu.

W zakres zamówienia wchodzi:

- wykonanie robót adaptacyjnych w zakresie niezbędnym do montażu i bezpiecznego funkcjonowania instalowanego sprzętu

- dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu RTG oraz urządzeń i instalacji z tym związanych

- szkolenie personelu w zakresie obsługi zainstalowanego sprzętu

- wykonanie dokumentacji powykonawczej

- uzyskanie zezwolenia na uruchomienie pracowni i aparatu RTG przez WSSE w Łodzi leży po stronie Zamawiającego. Zamawiający wymaga dostarczenia wszystkich dokumentów niezbędnych do uzyskania od właściwej WSSE w Łodzi pozytywnej decyzji zezwalającej na stosowanie aparatu wchodzącego w skład przedmiotu umowy w diagnostyce radiologicznej.

1.2. Parametry techniczne określające wielkość obiektu objętego zamówieniem

- Gabinet Rtg wraz z przebieralnią – 41,46 m²

- Sterownia – 8,30 m²

ogółem 49,76 m²

1.3. Zakres robót budowlanych i instalacyjnych

- roboty budowlane

- wykonanie kanałów kablowych wg wytycznych producenta urządzenia, usunięcie wierzchniej warstwy podłóg wraz z wylewką;

- położenie nowej wykładziny elektrostatycznej w gabinecie Rtg do zastosowania w służbie zdrowia, wywinięta 15 cm na ścianę;

- demontaż umywalki w pomieszczeniu przeznaczonym na sterownię;

- likwidacja zlewozmywaka w pomieszczeniu przeznaczonym na sterownie;

- likwidacja/zaślepienie dwóch podłączeń pod unity stomatologiczne;

- roboty instalacyjne elektryczne:

- montaż lamp ostrzegawczych nad drzwiami;

- wykonanie linii zasilającej aparaty;

- wykonanie zasilania klimatyzacji;

- ponadto:

- projekt instalacji elektrycznej, klimatyzacji, wentylacji (wentylacja ma spełniać wymaganie min 1,5 krotna wymiana powietrza na godzinę);

- projekt osłon stałych;

- zainstalowanie monitora wraz z kamerką w sterowni;

- wykonanie podłączenia internetowego w sterowni;

- montaż biurka w sterowni;

- montaż rolet okiennych;

- wykonanie testów odbiorczych aparatu RTG oraz urządzeń pomocniczych;

- wykonanie testów specjalistycznych aparatu RTG;

- wykonanie pomiarów dozymetrycznych pracowni RTG, pomiarów oraz zabezpieczeń w zakresie ochrony radiologicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami;

1.4. Wymagania techniczne

Załącznik nr.

1.5. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

Projektowana pracownia rentgenowska wchodzi w skład istniejącej przychodni zdrowia. Pracownia powinna spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej; oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 roku w sprawie szczegółowych warunków pracy z urządzeniami radiologicznymi oraz innych obowiązujących przepisów.

1.6. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe

Pomieszczenia przeznaczone do zainstalowania aparatu RTG znajdują się na I piętrze budynku.

W pomieszczeniu będą znajdowały się dodatkowe dwa rentgeny stomatologiczne:punktowy oraz pantomograf. Nie przewiduje się zmian w układzie funkcjonalnym pomieszczeń. W zakres prac adaptacyjnych wchodzą prace określone w pk-cie 1.3. Zakres i rodzaj tych robót należy dostosować do specyfiki montowanego urządzenia oraz obowiązujących przepisów w oparciu o przeprowadzone badania i pomiary.

Powierzchnia przeznaczona do modernizacji to część:

2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

2.1. Wymagania ogólne dotyczące warunków wykonania i odbioru robót budowlanych

Wszystkie roboty budowlane prowadzić należy korzystając z „Warunków technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych.

Wszystkie materiały i wyroby budowlane, zastosowane przez Wykonawcę muszą posiadać dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i spełniają wymagane parametry powinny zostać przekazane Zamawiającemu.

Wszystkie materiały i technologie należy stosować trzymając się ściśle instrukcji technicznych, wydanych przez producentów tych materiałów

Zastosowane materiały podlegają zatwierdzeniu przez Zamawiającego, powinny być nowe, posiadać odpowiednie atesty opinie PZH, ITB, gwarancje.

Sposób organizacji i prowadzenia robót budowlanych powinien zapewnić właściwe warunki bezpieczeństwa pracy, ochrony mienia i ochrony środowiska

Sposób prowadzenia robót nie może ograniczać funkcjonowania przychodni.

Roboty budowlane związane z przyłączeniem nowych instalacji do instalacji funkcjonujących 
w  przychodni wymagać będą uzyskania zgody Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega bieżącą kontrolę poszczególnych etapów realizowanego zamówienia 
w odniesieniu do programu funkcjonalno-użytkowego oraz warunków umowy.

Wykonawca po zakończeniu robót dokona niezbędnych formalności związanych z przekazaniem inwestycji. Zobowiązany jest do przedłożenia dokumentacji, w skład której wchodzić będą:

- dokumentacja projektowa zaopiniowana przez rzeczoznawcę d.s. Sanitarno-epidemiologicznych

- projekt ochrony radiologicznej zaopiniowany przez WSSE

- decyzja Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o dopuszczeniu pracowni i aparatury 
do eksploatacji

- rysunki powykonawcze instalacji elektrycznej

- rysunki powykonawcze zamocowania aparatu

- protokoły pomiarów izolacji i rezystancji posadzek antyelektrostatycznych, protokoły pomiarów izolacji i rezystancji kabli, oraz  o doprowadzeniu do należytego stanu 
i uporządkowaniu terenu budowy

- atesty, deklaracje zgodności wszelkich zastosowanych materiałów i urządzeń - instrukcje obsługi urządzeń, aparatury medycznej oraz instrukcje konserwacji.

Zamawiający przewiduje następujące rodzaje odbiorów:

- Odbiór końcowy (po zakończeniu robót budowlanych) - odbiór końcowy przeprowadzony zostanie zgodnie z warunkami określonymi w umowie o wykonanie robót budowlanych.

- Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) - odbiór ostateczny pozwoli na ocenę robót związanych 
z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancji.

Rozliczenie za wykonane roboty dokonane zostanie na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez Wykonawcę i Zamawiającego

2.2. Wymagania szczegółowe

a/ Przygotowanie miejsca wykonywania robót budowlanych

- Wykonawca ustawi, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, kontener do gromadzenia gruzu i innych elementów pozostałych po robotach rozbiórkowych.

- Zamawiający wskaże Wykonawcy miejsce dostępu do mediów oraz określi zasady wzajemnej współpracy w organizacji prowadzenia inwestycji

- Organizacja robót powinna uwzględniać fakt, że prace prowadzone będą w funkcjonującym obiekcie, co wymagać będzie ścisłej współpracy z Zamawiającym

b/ Architektura i technologia

- Projekt architektury i technologii medycznej powinien zostać opracowany zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami oraz wytycznymi producentów instalowanych urządzeń. Projekt powinien zawierać wszelkie niezbędne uzgodnienia.

- W projekcie należy zastosować materiały zalecane do stosowania w obiektach służby zdrowia, o parametrach gwarantujących trwałą i zgodną z technologią eksploatację pomieszczeń.

c/ Instalacje - Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja –wykonana zostanie wg. obowiązujących przepisów z uwzględnieniem wymogów producenta instalowanych urządzeń

- Instalacje elektryczne i niskoprądowe – zamawiający zapewni zasilanie pracowni z rozdzielni głównej usytuowanej na poziomie piwnic. Wykonanie dokumentacji zasilania z rozdzielni głównej i instalacji w pomieszczeniach pracowni wykonać należy zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami i zaleceniami producentów dostarczanych urządzeń.

- Wod-kan – likwidacja istniejącej umywalki, zlewozmywaka w pomieszczeniu przeznaczonym na sterownię, zaślepienie odpływu.

- Instalacje specjalistyczne - zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz wymaganiami producenta dostarczanych urządzeń. Przed przystąpieniem do projektowania określić należy stan faktyczny oraz możliwości podłączenia i wykorzystania, istniejących w przychodni, instalacji.

d/ Wykończenie pomieszczeń

Wykończenie pomieszczeń powinno spełniać wymagania obowiązujące dla pomieszczeń w służbie zdrowia oraz powinno uwzględniać zalecenia producenta urządzeń. Zastosowane materiały powinny zapewniać możliwość częstego mycia i dezynfekcji.

Pokrycie strat ewentualnych szkód w wyniku transportu RTG i prac budowlanych

II CZĘŚĆ INFORMACYJNA

3.1. Zestawienie dokumentów odniesienia i podstawowych przepisów prawnych

- Ustawa z dnia 17 września 2014 roku Prawo atomowe

- Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 roku w sprawie szczegółowych warunków pracy z urządzeniami radiologicznymi

- Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia Dz.U z 2017r. poz 884 w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej

- Polskie Normy, Normy Europejskie, aprobaty techniczne i przepisy prawne w tym:

- Ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo budowlane

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą

Załączniki:

1 Zestawienie parametrów

2. Ekspertyza stropu

3. Projekt osłon